## Danh mục
PHỤ LỤC 2
DANH MỤC HÓA CHẤT XÉT NGHIỆM SINH HÓA, HUYẾT HỌC SỬ DỤNG NĂM 2026-2028 (24 THÁNG)
( Đính kèm Thông báo sô /TB-TTYTTB ngày tháng 04 năm 2026 của TTYT khu vực Thanh Bình)
STT | Tên hóa chất/ vật tư y tế | Tính năng, thông số kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng | Ghi chú
1 | Phần 1. HÓA CHẤT PHÂN TÍCH SINH HÓA TỰ ĐỘNG
1.1 | Hóa chất xét nghiệm định lượng Glucose | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Glucose trong huyết thanh và huyết tương. Dải đo: 0,54 - 500 mg/dL Độ lặp lại: CV ≤ 1,5% Độ tái lặp: CV ≤ 2 % Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc CE | Test | 38000
1.2 | Hóa chất xét nghiệm định lượng HbA1c Direct Enzymatic | Hóa chất xét nghiệm định lượng HbA1c trong máu toàn phần Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc CE - Phương pháp: Đo độ đục miễn dịch - Độ tuyến tính: ≥15% | Test | 5700
1.3 | HbA1c Calibratorset | Bộ hiệu chuẩn HbA1c dùng để hiệu chuẩn xét nghiệm HbA1c dạng lỏng. | Bộ | 12
1.4 | Dung dịch kiểm chuẩn control HbA1c | Bộ kiểm soát HbA1c dùng để kiểm soát chất lượng xét nghiệm HbA1c dạng lỏng. Dùng với: Thuốc thử HbA1c dạng lỏng Bộ chuẩn HbA1c (4 mức) | Bộ | 12
1.5 | Hóa chất xét nghiệm định lượng Cholesterol | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng cholesterol trong huyết thanh và huyết tương. Dải đo: 0.0063 - 5 g/l Độ tái lặp: CV ≤ 3,5% Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc CE | Test | 21100
1.6 | Hóa chất xét nghiệm định lượng Triglycerides | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Triglycerides trong huyết thanh và huyết tương. Thuốc thử sẵn sàng sử dụng. Dải đo: 0,009 - 10 g/l Độ tái lặp: CV ≤ 0,50% Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc CE | Test | 21100
1.7 | Hóa chất xét nghiệm định lượng HDL-C (High density lipoprotein Cholesterol) | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng HDL-cholesterol trong huyết thanh và huyết tương. Chất hiệu chuẩn: Huyết thanh người đông khô, chứa nhiều loại lipoprotein, bao gồm HDL. Thuốc thử sẵn sàng sử dụng. Dải đo: 4 - 150 mg/dl Độ lặp lại: CV ≤ 1,5% Độ tái lặp: CV ≤ 2,5% Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc CE | Test | 9500
1.8 | Hóa chất xét nghiệm định lượng Urea | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng ure trong huyết thanh và huyết tương Dải đo: 0.0383 - 3 g/l (Urea)/ 1.79 - 140 mg/dl (BUN) Độ lặp lại: CV ≤ 2,5% Độ tái lặp: CV ≤ 2,5% Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE | Test | 27100
1.9 | Hóa chất xét nghiệm định lượng Creatinine | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Creatinine trong huyết thanh và huyết tương Dải đo: 4,5 - 90 mg/l Độ lặp lại (Intra-assay): CV ≤ 4% (serum), CV ≤ 3% (Urine) Độ tái lặp: CV ≤ 4,5% (serum), CV ≤ 5% (Urine) Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc CE | Test | 29700
1.10 | Hóa chất xét nghiệm định lượng Uric Acid | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng acid uric trong huyết thanh và huyết tương Dải đo: 0.03 - 20 mg/dl Độ lặp lại: CV ≤ 2,5% Độ tái lặp: CV ≤ 3 % Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc CE | Test | 3600
1.11 | Hóa chất xét nghiệm định lượng Gamma-GT | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng γ-glutamyl transferase (GGT) trong huyết thanh và huyết tương. Thuốc thử sẵn sàng sử dụng. Dải đo: 1 - 1200 U/l Độ lặp lại: CV ≤ 1,5% Độ tái lặp: CV ≤ 3% Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc CE | Test | 3800
1.12 | Hóa chất xét nghiệm định lượng GPT (ALT) | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Alanine Aminotransferase (ALT/GPT) trong huyết thanh và huyết tương. Dải đo: 1-350 U/L Bước sóng: 340 nmĐộ tái lặp: CV ≤ 3,5% Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc CE | Test | 14000
1.13 | Hóa chất xét nghiệm định lượng GOT (AST) | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Aspartate Aminotransferase (AST/GOT) trong huyết thanh và huyết tương. Dải đo: 1-350 U/L Độ tái lặp: CV ≤ 3% Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc CE | Test | 14000
1.14 | Hóa chất xét nghiệm định lượng Amylase | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Amylase trong huyết thanh, huyết tương hoặc nước tiểu. Dải đo: 4 - 2000 U/L Độ tái lặp: CV ≤ 2 % Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc CE | Test | 3000
1.15 | Hóa chất xét nghiệm định lượng C-Reactive Protein | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng C-reactive protein trong huyết thanh và huyết tương Dải đo: 0,5 - 200 mg/l Độ tái lặp: CV ≤ 6% Độ lặp lại: CV ≤ 2,5% Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc CE | Test | 4500
1.16 | Chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng CRP/CRP có độ nhạy cao | "Hóa chất hiệu chuẩn được thiết kế để sử dụng trong hiệu chuẩn của xét nghiệm C-reactive protein (CRP) và C-reactive protein có độ nhạy cao (CRP-hs) Hóa chất hiệu chuẩn dạng lỏng 8 mức nồng độ (các mức CRP người khác nhau). Hóa chất sẵn sàng sử dụng Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc CE | ml | 64
1.17 | Chất kiểm soát mức 1 cho các xét nghiệm đo độ đục miễn dịch | Hóa chất kiểm chuẩn mức 1 được thiết kế để kiểm soát độ chính xác của các thuốc thử đo độ đục: α1-antitrypsin, α1-glycoprotein, α2-macroglobulin, anti-streptolysin O, kappa light chain, lambda light chain, ceruloplasmin, C3 component, C4 component, rheumatoid factor, ferritin, haptoglobin, C1-esterase inhibitor, immunoglobulin A, immunoglobulin G, immunoglobulin M, prealbumin, C-reactive protein, transferrin. Thành phần: Huyết thanh người đã bất hoạt, có bổ sung các chất bảo quản thích hợp. Hóa chất sẵn sàng sử dụng Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc CE | ml | 24
1.18 | Chất kiểm soát mức 2 cho các xét nghiệm đo độ đục miễn dịch | Hóa chất kiểm chuẩn mức 2 được thiết kế để kiểm soát độ chính xác của các thuốc thử đo độ đục: α1-antitrypsin, α1-glycoprotein, α2-macroglobulin, anti-streptolysin O, kappa light chain, lambda light chain, ceruloplasmin, C3 component, C4 component, rheumatoid factor, ferritin, haptoglobin, C1-esterase inhibitor, immunoglobulin A, immunoglobulin G, immunoglobulin M, prealbumin, C-reactive protein, transferrin. Thành phần: Huyết thanh người đã bất hoạt, có bổ sung các chất bảo quản thích hợp. Hóa chất sẵn sàng sử dụng Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc CE | ml | 24
1.19 | Hóa chất xét nghiệm định lượng CK-MB | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng isoenzyme Creatine Kinase MB (CK-MB) trong huyết thanh và huyết tương. Dải đo: 8 - 500 U/l Độ tái lặp: CV ≤ 2,5% Độ lặp lại (Intra-assay): CV ≤ 2% Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc CE | Test | 3700
1.20 | Chất kiểm soát cho xét nghiệm định lượng nồng độ CK-MB 3 mức | "Hóa chất kiểm chuẩn 3 mức được thiết kế để kiểm soát độ chính xác trong xét nghiệm định lượng isoenzyme Creatine Kinase MB (CK-MB) CK-MB Control Mức 1: chất kiểm soát đông khô dựa trên albumin huyết thanh bò, bổ sung isoenzyme CK-MB người với mức thấp CK-MB Control Mức 2: chất kiểm soát đông khô dựa trên albumin huyết thanh bò, bổ sung isoenzyme CK-MB người mức bình thường. CK-MB Control Mức 3: chất kiểm soát đông khô dựa trên albumin huyết thanh bò, bổ sung isoenzyme CK-MB người mức bệnh lý Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc CE | Bộ | 12
1.21 | Hóa chất xét nghiệm định lượng Bilirubin Direct | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Bilirubin trực tiếp trong huyết thanh và huyết tương. Dải đo: 0.012 mg/dL - 12 mg/dl (120mg/l) Độ tái lặp: CV ≤ 2,5% Độ lặp lại (Intra-assay): CV≤ 1.5% Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc CE | Test | 2500
1.22 | Hóa chất xét nghiệm định lượng Bilirubin Total | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Bilirubin toàn phần trong huyết thanh và huyết tương. Dải đo: 0.031 mg/dL - 30 mg/dl (300mg/l) Độ tái lặp: CV ≤ 4% Độ lặp lại (Intra-assay): CV ≤ 3,5% Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc CE | Test | 2500
1.23 | Hóa chất xét nghiệm định lượng Total Protein | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Protein toàn phần trong huyết thanh và huyết tương Dải đo: 0,01 - 17 g/dl Độ tái lặp: CV ≤ 1% Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc CE | Test | 2500
1.24 | Hóa chất xét nghiệm định lượng Albumin | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Albumin trong huyết thanh và huyết tương Dải đo: 0,01 - 7 g/dl Độ lặp lại: CV ≤ 2.5% Độ tái lặp: CV ≤ 4% Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc CE | Test | 2500
1.25 | Hóa chất xét nghiệm định lượng Calcium | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng calcium trong huyết thanh và huyết tương Dải đo: 2,5 - 20 mg/dl Độ lặp lại: CV ≤ 2% (serum), CV ≤ 3 % (Urine) Độ tái lặp: CV ≤ 2 % (serum), CV ≤ 3 % (Urine) Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc CE | Test | 2400
1.26 | Hoá chất định lượng Ethanol (Cồn) | Hóa chất để xác định định lượng alcohol trong huyết thanh và huyết tương và máu toàn phần Dải tuyến tính lên đến 300 mg/dL (65 mmol/L). Giới hạn phát hiện: khoảng 10 mg/dL. Độ nhạy cho 100 mg/dL: Khoảng 0.430 Abs. tại 340 nm. Độ lặp lại CV ≤ 2.5. Độ tái lặp CV ≤ 4. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc CE Hoặc tương đương | Test | 2800
1.27 | Hóa chất kiểm chuẩn Ethanol, mức bình thường | Hoá chất để kiểm soát chất lượng xét nghiệm định lượng các chất phân tích cụ thể sau bằng cách giám sát độ chính xác và độ tin cậy Thích hợp cho quy trình thủ công hoặc thiết bị tự động. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc CE | ml | 40
1.28 | Hóa chất kiểm chuẩn Ethanol, mức cao | Hoá chất để kiểm soát chất lượng xét nghiệm định lượng các chất phân tích cụ thể sau bằng cách giám sát độ chính xác và độ tin cậy Thích hợp cho quy trình thủ công hoặc thiết bị tự động. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc CE | ml | 40
1.29 | Hóa chất xét nghiệm định lượng LDL - C (Low density lipoprotein Cholesterol) | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng cholesterol LDL trong huyết thanh và huyết tương. Thuốc thử sẵn sàng sử dụng. Dải đo: 1-300 mg/dL Độ lặp lại (intra-assay): CV ≤ 1% Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc CE | Test | 6000
1.30 | Dung dịch rửa máy xét nghiệm sinh hóa tự động: Nước rửa loại bazơ | Dung dịch vệ sinh có tính kiềm được sử dụng cho hệ thống phản ứng trong quá trình kiểm tra mẫu in vitro bằng máy phân tích sinh hóa tự động. Một số protein còn sót lại trong hệ thống phản ứng cần được làm sạch. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc CE | ml | 600
1.31 | Dung dịch rửa máy xét nghiệm sinh hóa tự động: Nước rửa loại axit | Dung dịch vệ sinh có tính acid được sử dụng cho hệ thống phản ứng trong quá trình kiểm tra mẫu in vitro bằng máy phân tích sinh hóa tự động. Một số protein còn sót lại trong hệ thống phản ứng cần được làm sạch. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc CE | ml | 600
1.32 | Wash Solution | Dung dịch kiềm dùng tẩy rửa hệ thống máy sinh hóa làm sạch đầu dò, thanh khuấy và cuvet. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc CE Hoặc tương đương | ml | 50000
1.33 | Chất chuẩn 1 và 2 | Hóa chất kiểm chuẩn 2 mức được thiết kế để sử dụng trong xét nghiệm Acid Uric, Albumin, Bilirubin Direct, Bilirubin Total, Calcium, cholesterol, creatinine, phosphorus, glucose, HDL cholesterol, iron, lactate, LDL Colesterol, Lithium, magnesium, total proteins, triglycerides, urea, UIBC, Alanina aminotransferasa (GPT/ALT), Amilasa, Aspartato aminotransferasa (GOT/AST), Cholinesterase, Creatina kinasa, acid phosphatase, alkaline phosphatase, γ-glutamyl transferase, lactate deshydrogenase, lipase. Thành phần: Control Level 1: chứa huyết thanh đồng nhất và đông khô với nồng độ bình thường. Control Level 2: chứa huyết thanh đồng nhất và đông khô với nồng độ bệnh lý. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE. | ml | 240
1.34 | Chất hiệu chuẩn | Hóa chất hiệu chuẩn dùng cho các xét nghiệm sinh hóa: Acid Uric, Albumin, Bilirubin Direct, Bilirubin Total, Calcium, cholesterol, creatinine, phosphorus, glucose, HDL cholesterol, iron, lactate, magnesium, total proteins, triglycerides, urea, LDL cholesterol,Lithium, UIBC, Alanina aminotransferasa (GPT/ALT), Amilasa, Aspartato aminotransferasa (GOT/AST), Cholinesterase, Creatina Kinasa, Creatina Kinasa-MB, acid phosphatase, alkaline phosphatase, γ-glutamyl transferase, lactate deshydrogenase, lipase. Thành phần: Huyết thanh đông khô, chứa các chất chuyển hóa ở nồng độ phù hợp để đảm bảo hiệu chuẩn chính xác Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc CE | ml | 72
1.35 | Sample cup | Dung tích: Mẫu Cup 2.5-3ml. Chất liệu: polystyrene (PS) | cái | 2000
2 | Phần 2. HÓA CHẤT HUYẾT HỌC
2.1 | Thuốc thử Tổng phân tích tế bào máo ngoại vi bằng máy đếm Leser | - Cho máy phân tích huyết học tự động - Thông số: ≥ 29 thông số * Thành phần hóa chất: - Hóa chất pha loãng dành cho máy phân tích huyết học, dùng để pha loãng mẫu và chuẩn bị huyền phù tế bào trước khi phân tích mẫu. - Hóa chất ly giải dành cho máy phân tích huyết học, được sử dụng để phá hủy hồng cầu, giải phóng hemoglobin và duy trì hình dạng của các tế bào cần phân tích trước khi tiến hành xét nghiệm huyết học, qua đó hỗ trợ việc phân biệt tế bào hoặc định lượng hemoglobin. - Hóa chất ly giải dành cho máy phân tích huyết học, được sử dụng để phá hủy hồng cầu, ly giải hemoglobin và duy trì hình dạng của các tế bào cần xét nghiệm trước khi phân tích tế bào máu, qua đó hỗ trợ phân biệt tế bào hoặc định lượng hemoglobin. - Hóa chất nhuộm dành cho máy phân tích huyết học, được sử dụng để nhuộm tế bào máu nhằm quan sát hình thái và cấu trúc của tế bào, từ đó giúp máy phân tích huyết học thực hiện phân loại tế bào máu. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc CE. | Test | 39400
2.2 | Dung dịch rửa cho máy phân tích huyết học tự động | - Chất tẩy rửa mạnh gốc Surface active agent nhằm loại bỏ vết máu để làm sạch đường dần dòng chảy cho máy phân tích huyết học Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc CE | ml | 5000
2.3 | Hóa chất kiểm chuẩn được sử dụng trong kiểm soát chất lượng của các máy phân tích huyết học tự động | Hóa chất kiểm chuẩn được sử dụng trong kiểm soát chất lượng của các máy phân tích huyết học tự động, nhằm theo dõi và đánh giá độ lặp lại kết quả xét nghiệm của các chỉ số hồng cầu lưới | Bộ | 4
2.4 | Hóa chất kiểm chuẩn được sử dụng trong kiểm soát chất lượng của các máy phân tích huyết học tự động | Hóa chất kiểm chuẩn được sử dụng trong kiểm soát chất lượng của các máy phân tích huyết học tự động, nhằm theo dõi và đánh giá độ lặp lại kết quả xét nghiệm của máy phân tích gồm các thông số: WBC, Neu#, Lym#, Mon#, Eos#, Bas#, IG#, Neu%, Lym%, Mon%, Eos%, Bas%, IG%, NRBC#, NRBC%, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, PLT, MPV, MPV, PCT, IPF, P-LCR, P-LCC, WBC-D, RBC-O, PLT-O. | Bộ | 12
2.5 | Hóa chất hiệu chuẩn được sử dụng để hiệu chuẩn các thông số bao gồm WBC, RBC, HGB, MCV, HCT và PLT của các hệ thống phân tích huyết học. | - Hóa chất hiệu chuẩn được sử dụng để hiệu chuẩn các thông số bao gồm WBC, RBC, HGB, MCV, HCT và PLT của các hệ thống phân tích huyết học. | Bộ | 2
Ghi chú: Nhà thầu được chào hàng hóa tương đương. Trường hợp chào hàng hóa hóa tương đương phải giải trình, cung cấp tài liệu chứng minh tương đương./.

## Sheet1
BẢNG BÁO CÁO DỰ TRÙ HÓA CHẤT SINH HÓA, HUYẾT HỌC
STT | Tên hóa chất/ vật tư y tế | Tính năng, thông số kỹ thuật 03/04/2026 | Tính năng, thông số kỹ thuật 08/04/2026 | Tính năng, thông số kỹ thuật 13/04/2026 | Đơn vị tính | Số lượng XN 2025 | Tăng thêm 20% | Hao hụt, nội kiểm, ngoại kiểm | Số lượng đề nghị ( 12 tháng) | Giải trình | Ghi chú | So sánh | Họp HĐ
1 | Phần 1. HÓA CHẤT PHÂN TÍCH SINH HÓA TỰ ĐỘNG
1.1 | Hóa chất xét nghiệm định lượng Glucose | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Glucose trong huyết thanh, huyết tương, nước tiểu hoặc dịch não tủy. Dải đo: 01 - 500 mg/dL Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Glucose trong huyết thanh, huyết tương, nước tiểu hoặc dịch não tủy. Dải đo: 01 - 500 mg/dL Yêu cầu tối thiểu: Độ lặp lại: CV ≤ 1,39% Độ tái lặp: CV ≤ 1,92% Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc CE | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Glucose trong huyết thanh và huyết tương Thành phần: Thuốc thử A: GOD (microbial) ≥ 10 KU/l, POD (horse-radish) ≥ 1 KU/l, 4-AP 0.5 mmol, Phosphate 100 mmol ( pH 7.0), Hydroxybenzoate 12 mmol. Chất chuẩn: 100 mg/dl (1 g/l) glucose solution Thuốc thử sẵn sàng sử dụng. Dải đo: 0,54 - 500 mg/dL Bước sóng: 505 nm hoặc 490-530 nm Độ lặp lại: CV ≤ 1,5% Độ tái lặp: CV ≤ 2 % Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE | Test | 13500 | 2700 | 732 | 16932 | số lượng đề nghị dựa trên tổng số lượng sử dụng thực tế trên bệnh nhân 2025; Do lượng bệnh 2026 tăng dự kiến nhu cầu tăng thêm 20% và hao hụt nội kiểm ngoại kiểm |  | Đề nghị lại khác cấu hình kỹ thuật; Giống nhau ĐVT, Số lượng '- Đặc ttinhs POD(Horse-radish) chỉ có 1 hãng Wienerlab. Từ 1/6/2025 đến nay 5 kết quả; 1 nhà thầu tham dự và trúng" |  | TRUE
1.2 | Hóa chất xét nghiệm định lượng HbA1c Direct Enzymatic | - Phương pháp: Đo độ đục miễn dịch - Độ tuyến tính: ≥ 15% Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | - Phương pháp: Đo độ đục miễn dịch - Độ tuyến tính: ≥ 15% Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc CE | Hóa chất xét nghiệm định lượng HbA1c trong máu toàn phần Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE - Phương pháp: Đo độ đục miễn dịch - Bước sóng: 660 nm (Tùy chọn: 800nm) - Độ tuyến tính: ≥ 15% Thành phần: Thuốc thử R1: Latex: < 0,15%, Chất ổn định, đệm. Thuốc thử R2: Kháng thể đơn dòng kháng HbA1c người của chuột < 0,06 mg/mL, kháng thể đa dòng kháng IgG chuột của dê < 0,09 mg/dL, đệm, chất ổn định. | Test | 1268 | 253.6 | 732 | 2253.6 | số lượng đề nghị dựa trên tổng số lượng sử dụng thực tế trên bệnh nhân 2025; Do lượng bệnh 2026 tăng dự kiến nhu cầu tăng thêm 20% và hao hụt nội kiểm ngoại kiểm |  | Đề nghị lại khác cấu hình kỹ thuật; Giống nhau ĐVT, Số lượng |  | TRUE
1.3 | HbA1c Calibratorset | Bộ hiệu chuẩn HbA1c dùng để hiệu chuẩn xét nghiệm HbA1c dạng lỏng. | Bộ hiệu chuẩn HbA1c dùng để hiệu chuẩn xét nghiệm HbA1c dạng lỏng. | Bộ hiệu chuẩn HbA1c dùng để hiệu chuẩn xét nghiệm HbA1c dạng lỏng. Thành phần: máu người, Natri azit (0,09%) được thêm vào như một chất bảo quản. | Bộ | Chưa sử dụng |  |  | 6 | Đề xuất mới để đảm bảo chất lượng xét nghiệm | Danh mục bổ sung | Đề nghị lại khác cấu hình kỹ thuật; Giống nhau ĐVT, Số lượng |  | TRUE
1.4 | Dung dịch kiểm chuẩn control HbA1c | Bộ kiểm soát HbA1c dùng để kiểm soát chất lượng xét nghiệm HbA1c dạng lỏng. | Bộ kiểm soát HbA1c dùng để kiểm soát chất lượng xét nghiệm HbA1c dạng lỏng. Bộ chuẩn HbA1c (4 mức) | Bộ kiểm soát HbA1c dùng để kiểm soát chất lượng xét nghiệm HbA1c dạng lỏng. Thành phần: huyết thanh người, Natri azit (0,09%) được thêm vào làm chất bảo quản. Dùng với: Thuốc thử HbA1c dạng lỏng Bộ chuẩn HbA1c (4 mức) | Bộ | Chưa sử dụng |  |  | 6 | Để đảm bảo chất lượng xét nghiệm | Danh mục bổ sung | Đề nghị lại khác cấu hình kỹ thuật; Giống nhau ĐVT, Số lượng |  | TRUE
1.5 | Hóa chất xét nghiệm định lượng Cholesterol | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng cholesterol trong huyết thanh và huyết tương. Dải đo: 0.1 - 5 g/l Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng cholesterol trong huyết thanh và huyết tương. Yêu cầu tối thiểu: Độ tái lặp: CV ≤ 3,49% Dải đo: 0.1 - 5 g/l Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc CE | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng cholesterol trong huyết thanh và huyết tương. Phương pháp: Enzymatic Method - CHOD/POD Thành phần: Thuốc thử A: CHE ≥ 100 U/l, CHOD ≥ 100 U/l, POD ≥ 1000 U/l, 4-AP 0.2 mmol/l, Good 50 mmol/l, Phenol 15 mmol/l, Sodium cholate 0.2 mmol/l. Chất chuẩn: 2 g/l cholesterol solution Thuốc thử sẵn sàng sử dụng. Dải đo: 0.0063 - 5 g/l Bước sóng: 505 nm hoặc 490-530 nm Độ tái lặp: CV ≤ 3,5% Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE | Test | 7103 | 1420.6 | 732 | 9255.6 | số lượng đề nghị dựa trên tổng số lượng sử dụng thực tế trên bệnh nhân 2025; Do lượng bệnh 2026 tăng dự kiến nhu cầu tăng thêm 20% và hao hụt nội kiểm ngoại kiểm |  | Đề nghị lại khác cấu hình kỹ thuật; Giống nhau ĐVT, Số lượng |  | TRUE
1.6 | Hóa chất xét nghiệm định lượng Triglycerides | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Triglycerides trong huyết thanh, huyết tương. Dải đo: 0,1 - 10 g/l Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Triglycerides trong huyết thanh, huyết tương. Dải đo: 0,1 - 10 g/l Độ tái lặp: CV ≤ 0,50% Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc CE | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Triglycerides trong huyết thanh và huyết tương. Phương pháp: Enzymatic Method - GPO/PAP Thành phần: Thuốc thử A: Good buffer (pH 6.8), chlorophenol, lipoprotein lipase (LPL), glycerol kinase (GK), glycerol phosphate oxidase (GPO), peroxidase (POD), adenosine triphosphate (ATP) and 4-aminophenazone (4-AP). Chất chuẩn: 2.26 mmol/l glycerol solution Thuốc thử sẵn sàng sử dụng. Dải đo: 0,009 - 10 g/l Bước sóng: 505 nm Độ tái lặp: CV ≤ 0,50% Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE | Test | 7098 | 1419.6 | 732 | 9249.6 | số lượng đề nghị dựa trên tổng số lượng sử dụng thực tế trên bệnh nhân 2025; Do lượng bệnh 2026 tăng dự kiến nhu cầu tăng thêm 20% và hao hụt nội kiểm ngoại kiểm |  | Đề nghị lại khác cấu hình kỹ thuật; Giống nhau ĐVT, Số lượng |  | TRUE
1.7 | Hóa chất xét nghiệm định lượng HDL-C (High density lipoprotein Cholesterol) | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng HDL-cholesterol trong huyết thanh hoặc huyết tương. Dải đo: 4 - 150 mg/dl Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng HDL-cholesterol trong huyết thanh hoặc huyết tương. Dải đo: 4 - 150 mg/dl Yêu cầu tối thiểu: Độ lặp lại: CV ≤ 1,2% Độ tái lặp: CV ≤ 2,3% Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc CE | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng HDL-cholesterol trong huyết thanh và huyết tương. Phương pháp: Homogeneous colorimetric method Thành phần: Thuốc thử A: cholesterol oxidase solution (< 3000 U/l), peroxidase (< 5000 U/l), catalase (< 3000 U/l) and N-ethylN-(2-hydroxy-3 sulfopropyl)-3-toluidine disodium (TOOS) (< 1 mM) in Good buffer with appropriate stabilizer and preservative Thuốc thử B: detergent solution (< 2%), cholesterol esterase (< 3000 U/l) and 4-aminoantipyrine (4-AAP) (< 1 mM) in Good buffer with sodium azide (0.9 g/l) and appropriate stabilizer Chất hiệu chuẩn: Huyết thanh người đông khô, chứa nhiều loại lipoprotein, bao gồm HDL. Thuốc thử sẵn sàng sử dụng. Dải đo: 4 - 150 mg/dl Bước sóng: 540–600 nm Độ lặp lại: CV ≤ 1,5% Độ tái lặp: CV ≤ 2,5% Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE | Test | 2683 | 536.6 | 732 | 3951.6 | số lượng đề nghị dựa trên tổng số lượng sử dụng thực tế trên bệnh nhân 2025; Do lượng bệnh 2026 tăng dự kiến nhu cầu tăng thêm 20% và hao hụt nội kiểm ngoại kiểm |  | Đề nghị lại khác cấu hình kỹ thuật; Giống nhau ĐVT, Số lượng |  | TRUE
1.8 | Hóa chất xét nghiệm định lượng Urea | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng ure trong huyết thanh, huyết tương, nước tiểu. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng ure trong huyết thanh, huyết tương, nước tiểu. Yêu cầu tối thiểu: Độ lặp lại: CV ≤ 2,01% Độ tái lặp: CV ≤ 2,36% Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc CE | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng ure trong huyết thanh và huyết tương Phương pháp: Kinetic UV Method - Urease/GLDH Thành phần: Thuốc thử A: solution containing Good buffer pH 7.6, 2-oxoglutarate, urease and glutamate dehydrogenase (GLDH). Thuốc thử B: NADH solution. Chất chuẩn: 0.60 g/l urea solution (equivalent to 28.04 mg/dl BUN). Thuốc thử sẵn sàng sử dụng. Dải đo: 0.0383 - 3 g/l (Urea)/ 1.79 - 140 mg/dl (BUN) Bước sóng: 340 nm Độ lặp lại: CV ≤ 2,5% Độ tái lặp: CV ≤ 2,5% Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE | Test | 9376 | 1875.2 | 732 | 11983.2 | số lượng đề nghị dựa trên tổng số lượng sử dụng thực tế trên bệnh nhân 2025; Do lượng bệnh 2026 tăng dự kiến nhu cầu tăng thêm 20% và hao hụt nội kiểm ngoại kiểm |  | Đề nghị lại khác cấu hình kỹ thuật; Giống nhau ĐVT, Số lượng |  | TRUE
1.9 | Hóa chất xét nghiệm định lượng Creatinine | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Creatinine trong huyết thanh, huyết tương và nước tiểu. Dải đo: 4,5 - 90 mg/l Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Creatinine trong huyết thanh, huyết tương và nước tiểu. Dải đo: 4,5 - 90 mg/l Yêu cầu tối thiểu: Độ lặp lại (Intra-assay): CV ≤ 3,8% (serum Độ tái lặp: CV ≤ 4,3% (serum) Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc CE | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Creatinine trong huyết thanh và huyết tương Phương pháp: Kinetic method (Jaffe reaction) Thành phần: Thuốc thử A: 12.7 mmol/l picric acid, 8.4 mmol/l sodium lauryl sulphate solution Thuốc thử B: 53 mmol/l borate, 970 mmol/l sodium hydroxide solution Chất chuẩn: 20 mg/l creatinine solution Thuốc thử sẵn sàng sử dụng. Dải đo: 4,5 - 90 mg/l Bước sóng: 500 nm Độ lặp lại (Intra-assay): CV ≤ 4% (serum), CV ≤ 3% (Urine) Độ tái lặp: CV ≤ 4,5% (serum), CV ≤ 5% (Urine) Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE | Test | 10363 | 2072.6 | 732 | 13167.6 | số lượng đề nghị dựa trên tổng số lượng sử dụng thực tế trên bệnh nhân 2025; Do lượng bệnh 2026 tăng dự kiến nhu cầu tăng thêm 20% và hao hụt nội kiểm ngoại kiểm |  | Đề nghị lại khác cấu hình kỹ thuật; Giống nhau ĐVT, Số lượng |  | TRUE
1.10 | Hóa chất xét nghiệm định lượng Uric Acid | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng acid uric trong huyết thanh, huyết tương hoặc nước tiểu Dải đo: 0.03 - 20 mg/dl Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng acid uric trong huyết thanh, huyết tương hoặc nước tiểu Dải đo: 0.03 - 20 mg/dl Yêu cầu tối thiểu: Độ lặp lại: CV ≤ 2,21% Độ tái lặp: CV ≤ 2,86% Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc CE | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng acid uric trong huyết thanh và huyết tương Phương pháp: Enzymatic Method - Uricase Thành phần: Thuốc thử A: solution containing Good buffer pH 7.8 and 3,5-dichlorohydroxybenzene sulfonic acid, sodium salt (DHS). Thuốc thử B: solution containing Good buffer pH 7.8, 4-aminophenazone (4-AP), uricase (UOD), peroxidase (POD), and potassium ferrocyanide. Chất chuẩn: 10 mg/dl uric acid solution. Thuốc thử sẵn sàng sử dụng. Dải đo: 0.03 - 20 mg/dl Bước sóng: 505 nm hoặc 490-530 nm Độ lặp lại: CV ≤ 2,5% Độ tái lặp: CV ≤ 3 % Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE | Test | 459 | 91.8 | 732 | 1282.8 | số lượng đề nghị dựa trên tổng số lượng sử dụng thực tế trên bệnh nhân 2025; Do lượng bệnh 2026 tăng dự kiến nhu cầu tăng thêm 20% và hao hụt nội kiểm ngoại kiểm |  | Đề nghị lại khác cấu hình kỹ thuật; Giống nhau ĐVT, Số lượng |  | TRUE
1.11 | Hóa chất xét nghiệm định lượng Gamma-GT | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng γ-glutamyl transferase (GGT) trong huyết thanh, huyết tương. Dải đo: 1 - 1200 U/l Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng γ-glutamyl transferase (GGT) trong huyết thanh, huyết tương. Dải đo: 1 - 1200 U/l Yêu cầu tối thiểu: Độ lặp lại: CV ≤ 1,21% Độ tái lặp: CV ≤ 2,98% Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc CE | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng γ-glutamyl transferase (GGT) trong huyết thanh và huyết tương. Phương pháp: Modified Szasz method Thành phần: Thuốc thử A: Tris buffer solution containing glycilglycine. Thuốc thử B: L-γ-Glutamyl-3-carboxy-4-nitroanilide solution. Thuốc thử sẵn sàng sử dụng. Dải đo: 1 - 1200 U/l Bước sóng: 405 nm Độ lặp lại: CV ≤ 1,5% Độ tái lặp: CV ≤ 3% Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE | Test | 540 | 108 | 732 | 1380 | số lượng đề nghị dựa trên tổng số lượng sử dụng thực tế trên bệnh nhân 2025; Do lượng bệnh 2026 tăng dự kiến nhu cầu tăng thêm 20% và hao hụt nội kiểm ngoại kiểm |  | Đề nghị lại khác cấu hình kỹ thuật; Giống nhau ĐVT, Số lượng |  | TRUE
1.12 | Hóa chất xét nghiệm định lượng GPT (ALT) | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Alanine Aminotransferase (ALT/GPT) trong huyết thanh hoặc huyết tương. Dải đo: 1-350 U/L | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Alanine Aminotransferase (ALT/GPT) trong huyết thanh hoặc huyết tương. Dải đo: 1-350 U/L Yêu cầu tối thiểu: Độ tái lặp: CV ≤ 3,02% Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc CE | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Alanine Aminotransferase (ALT/GPT) trong huyết thanh và huyết tương. Phương pháp: Optimized UV method (IFCC) Thành phần: Thuốc thử A: TRIS buffer solution, pH 7.5 with L-Alanine. Thuốc thử B: vials containing 2-Oxoglutarate, reduced NADH and Lactate Dehydrogenase (LDH). Thuốc thử sẵn sàng sử dụng. Dải đo: 1-350 U/L Bước sóng: 340 nm Độ tái lặp: CV ≤ 3,5% Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE | Test | 4398 | 879.6 | 732 | 6009.6 | số lượng đề nghị dựa trên tổng số lượng sử dụng thực tế trên bệnh nhân 2025; Do lượng bệnh 2026 tăng dự kiến nhu cầu tăng thêm 20% và hao hụt nội kiểm ngoại kiểm |  | Đề nghị lại khác cấu hình kỹ thuật; Giống nhau ĐVT, Số lượng |  | TRUE
1.13 | Hóa chất xét nghiệm định lượng GOT (AST) | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Aspartate Aminotransferase (AST/GOT) trong huyết thanh, huyết tương. Dải đo: 1-350 U/L Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Aspartate Aminotransferase (AST/GOT) trong huyết thanh, huyết tương. Dải đo: 1-350 U/L Yêu cầu tối thiểu: Độ tái lặp: CV ≤ 2,86% Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc CE | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Aspartate Aminotransferase (AST/GOT) trong huyết thanh và huyết tương. Phương pháp: Optimized UV method (IFCC) Thành phần: Thuốc thử A: TRIS buffer solution, pH 7.8 with L-Aspartate. Thuốc thử B: vials containing 2-Oxoglutarate, reduced NADH, Malate Dehydrogenase (MDH), Lactate Dehydrogenase (LDH). Thuốc thử sẵn sàng sử dụng. Dải đo: 1-350 U/L Bước sóng: 340 nm Độ tái lặp: CV ≤ 3% Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE | Test | 4399 | 879.8 | 732 | 6010.8 | số lượng đề nghị dựa trên tổng số lượng sử dụng thực tế trên bệnh nhân 2025; Do lượng bệnh 2026 tăng dự kiến nhu cầu tăng thêm 20% và hao hụt nội kiểm ngoại kiểm |  | Đề nghị lại khác cấu hình kỹ thuật; Giống nhau ĐVT, Số lượng |  | TRUE
1.14 | Hóa chất xét nghiệm định lượng Amylase | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Amylase trong huyết thanh, huyết tương hoặc nước tiểu. Dải đo: 4 - 2000 U/L Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Amylase trong huyết thanh, huyết tương hoặc nước tiểu. Dải đo: 4 - 2000 U/L Yêu cầu tối thiểu: Độ tái lặp: CV ≤ 1,9 % Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc CE | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Amylase trong huyết thanh, huyết tương hoặc nước tiểu. Phương pháp: Kinetic method (CNPG3) Thành phần: 2.25 mmol/l CNP-G3, 5 mmol/l calcium chloride, 70 mmol/l sodium chloride, 900 mmol/l potassium thiocyanate và MES buffer (pH 6) 100 mmol/l. Hóa chất sẵn sàng sử dụng. Dải đo: 4 - 2000 U/L Bước sóng: 405 nm Độ tái lặp: CV ≤ 2 % Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE | Test | 250 | 50 | 732 | 1032 | số lượng đề nghị dựa trên tổng số lượng sử dụng thực tế trên bệnh nhân 2025; Do lượng bệnh 2026 tăng dự kiến nhu cầu tăng thêm 20% và hao hụt nội kiểm ngoại kiểm |  | Đề nghị lại khác cấu hình kỹ thuật; Giống nhau ĐVT, Số lượng |  | TRUE
1.15 | Hóa chất xét nghiệm định lượng C-Reactive Protein | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng C-reactive protein trong huyết thanh. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng C-reactive protein trong huyết thanh. Yêu cầu tối thiểu: Độ tái lặp: CV ≤ 6% Độ lặp lại: CV ≤ 2,4% Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc CE | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng C-reactive protein trong huyết thanh và huyết tương Phương pháp: Immunoturbidimetric method Thành phần: Thuốc thử A: saline buffer solution, pH 7.6 Thuốc thử B: monospecific anti-CRP antibodies. Thuốc thử sẵn sàng sử dụng. Dải đo: 0,5 - 200 mg/l Bước sóng: 340 nm Độ tái lặp: CV ≤ 6% Độ lặp lại: CV ≤ 2,5% Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE | Test | 803 | 160.6 | 732 | 1695.6 | số lượng đề nghị dựa trên tổng số lượng sử dụng thực tế trên bệnh nhân 2025; Do lượng bệnh 2026 tăng dự kiến nhu cầu tăng thêm 20% và hao hụt nội kiểm ngoại kiểm |  | Đề nghị lại khác cấu hình kỹ thuật; Giống nhau ĐVT, Số lượng |  | TRUE
1.16 | Chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng CRP/CRP có độ nhạy cao | "Hóa chất hiệu chuẩn để sử dụng trong hiệu chuẩn của xét nghiệm C-reactive protein (CRP) và C-reactive protein có độ nhạy cao (CRP-hs) Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | "Hóa chất hiệu chuẩn để sử dụng trong hiệu chuẩn của xét nghiệm C-reactive protein (CRP) và C-reactive protein có độ nhạy cao (CRP-hs) Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc CE | "Hóa chất hiệu chuẩn được thiết kế để sử dụng trong hiệu chuẩn của xét nghiệm C-reactive protein (CRP) và C-reactive protein có độ nhạy cao (CRP-hs) Thành phần: Hóa chất hiệu chuẩn dạng lỏng 8 mức nồng độ (các mức CRP người khác nhau). Hóa chất sẵn sàng sử dụng Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE." | ml | Chưa sử dụng |  |  | 32 | Đề xuất mới để đảm bảo chất lượng xét nghiệm | Danh mục bổ sung | Đề nghị lại khác cấu hình kỹ thuật; Giống nhau ĐVT, Số lượng |  | TRUE
1.17 | Chất kiểm soát mức 1 cho các xét nghiệm đo độ đục miễn dịch | Hóa chất kiểm chuẩn mức 1 để kiểm soát độ chính xác của các thuốc thử đo độ đục: Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Hóa chất kiểm chuẩn mức 1 để kiểm soát độ chính xác của các thuốc thử đo độ đục: Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc CE | Hóa chất kiểm chuẩn mức 1 được thiết kế để kiểm soát độ chính xác của các thuốc thử đo độ đục: α1-antitrypsin, α1-glycoprotein, α2-macroglobulin, anti-streptolysin O, kappa light chain, lambda light chain, ceruloplasmin, C3 component, C4 component, rheumatoid factor, ferritin, haptoglobin, C1-esterase inhibitor, immunoglobulin A, immunoglobulin G, immunoglobulin M, prealbumin, C-reactive protein, transferrin. Thành phần: Huyết thanh người đã bất hoạt, có bổ sung các chất bảo quản thích hợp. Hóa chất sẵn sàng sử dụng Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | ml | Chưa sử dụng |  |  | 12 | Đề xuất mới để đảm bảo chất lượng xét nghiệm | Danh mục bổ sung | Đề nghị lại khác cấu hình kỹ thuật; Giống nhau ĐVT, Số lượng |  | TRUE
1.18 | Chất kiểm soát mức 2 cho các xét nghiệm đo độ đục miễn dịch | Hóa chất kiểm chuẩn mức 2 để kiểm soát độ chính xác của các thuốc thử đo độ đục. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Hóa chất kiểm chuẩn mức 2 để kiểm soát độ chính xác của các thuốc thử đo độ đục. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc CE | Hóa chất kiểm chuẩn mức 2 được thiết kế để kiểm soát độ chính xác của các thuốc thử đo độ đục: α1-antitrypsin, α1-glycoprotein, α2-macroglobulin, anti-streptolysin O, kappa light chain, lambda light chain, ceruloplasmin, C3 component, C4 component, rheumatoid factor, ferritin, haptoglobin, C1-esterase inhibitor, immunoglobulin A, immunoglobulin G, immunoglobulin M, prealbumin, C-reactive protein, transferrin. Thành phần: Huyết thanh người đã bất hoạt, có bổ sung các chất bảo quản thích hợp. Hóa chất sẵn sàng sử dụng Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | ml | Chưa sử dụng |  |  | 12 | Đề xuất mới để đảm bảo chất lượng xét nghiệm | Danh mục bổ sung | Đề nghị lại khác cấu hình kỹ thuật; Giống nhau ĐVT, Số lượng |  | TRUE
1.19 | Hóa chất xét nghiệm định lượng CK-MB | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng isoenzyme Creatine Kinase MB (CK-MB) trong huyết thanh, huyết tương. Dải đo: 8 - 500 U/l Bước sóng: 340 nm Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng isoenzyme Creatine Kinase MB (CK-MB) trong huyết thanh, huyết tương. Dải đo: 8 - 500 U/l Yêu cầu tối thiểu: Độ tái lặp: CV ≤ 2,4% Độ lặp lại (Intra-assay): CV ≤ 1,7% Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc CE | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng isoenzyme Creatine Kinase MB (CK-MB) trong huyết thanh và huyết tương. Phương pháp:Optimized UV Immunological Method - IFCC Thành phần: Thuốc thử A: Imidazole 100 mmol/l (pH 6.7) Thuốc thử B: Creatine phosphate 30 mmol/l, ADP 2 mmol/l, Glucose 20 mmol/l, NADP 2 mmol/l, Hexokinase ≥ 2500 U/l, Glucose-6-phosphate dehydrogenas ≥ 2000 U/L, Magnesium acetate 10 mmol/l, AMP 5 mmol/l, Di (adenosine-5´) pentaphosphate 10 umol/l, N-acetyl-cysteine (NAC) 20 mmol/l, Kháng thể: có khả năng ức chế 1000 U/l CK-M. Thuốc thử sẵn sàng sử dụng. Dải đo: 8 - 500 U/l Bước sóng: 340 nm Độ tái lặp: CV ≤ 2,5% Độ lặp lại (Intra-assay): CV ≤ 2% Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE | Test | 484 | 96.8 | 732 | 1312.8 | số lượng đề nghị dựa trên tổng số lượng sử dụng thực tế trên bệnh nhân 2025; Do lượng bệnh 2026 tăng dự kiến nhu cầu tăng thêm 20% và hao hụt nội kiểm ngoại kiểm |  | Đề nghị lại khác cấu hình kỹ thuật; Giống nhau ĐVT, Số lượng |  | TRUE
1.20 | Chất kiểm soát cho xét nghiệm định lượng nồng độ CK-MB 3 mức | " Bộ Hóa chất kiểm chuẩn 3 mức để kiểm soát độ chính xác trong xét nghiệm định lượng isoenzyme Creatine Kinase MB (CK-MB) CK-MB Control Mức 1: mức thấp CK-MB Control Mức 2: mức bình thường. CK-MB Control Mức 3: mức bệnh lý Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | " Bộ Hóa chất kiểm chuẩn 3 mức để kiểm soát độ chính xác trong xét nghiệm định lượng isoenzyme Creatine Kinase MB (CK-MB) CK-MB Control Mức 1: mức thấp CK-MB Control Mức 2: mức bình thường. CK-MB Control Mức 3: mức bệnh lý Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc CE | "Hóa chất kiểm chuẩn 3 mức được thiết kế để kiểm soát độ chính xác trong xét nghiệm định lượng isoenzyme Creatine Kinase MB (CK-MB) Thành phần: CK-MB Control Mức 1: chất kiểm soát đông khô dựa trên albumin huyết thanh bò, bổ sung isoenzyme CK-MB người với mức thấp CK-MB Control Mức 2: chất kiểm soát đông khô dựa trên albumin huyết thanh bò, bổ sung isoenzyme CK-MB người mức bình thường. CK-MB Control Mức 3: chất kiểm soát đông khô dựa trên albumin huyết thanh bò, bổ sung isoenzyme CK-MB người mức bệnh lý Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE." | Bộ | Chưa sử dụng |  |  | 6 | Đề xuất mới để đảm bảo chất lượng xét nghiệm | Danh mục bổ sung | Đề nghị lại khác cấu hình kỹ thuật; Giống nhau ĐVT, Số lượng |  | TRUE
1.21 | Hóa chất xét nghiệm định lượng Bilirubin Direct | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Bilirubin trực tiếp trong huyết thanh và huyết tương. Dải đo: 0.1 mg/dL - 12 mg/dl (120mg/l) Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Bilirubin trực tiếp trong huyết thanh và huyết tương. Dải đo: 0.1 mg/dL - 12 mg/dl (120mg/l) Yêu cầu tối thiểu: Độ tái lặp: CV ≤ 2,23% Độ lặp lại (Intra-assay): CV≤ 1.09% Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc CE | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Bilirubin trực tiếp trong huyết thanh và huyết tương. Phương pháp: DPD method Thành phần: Thuốc thử A: aqueous solution containing 17 mmol/l hydrochloric acid. Thuốc thử B: aqueous solution containing 0.4 mmol/l dichlorophenyldiazonium salt in 17 mmol/l hydrochloric acid. Hóa chất sẵn sàng sử dụng. Dải đo: 0.012 mg/dL - 12 mg/dl (120mg/l) Bước sóng: 546 nm (520 - 550 nm) Độ tái lặp: CV ≤ 2,5% Độ lặp lại (Intra-assay): CV≤ 1.5% Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE | Test | 46 | 9.2 | 732 | 787.2 | số lượng đề nghị dựa trên tổng số lượng sử dụng thực tế trên bệnh nhân 2025; Do lượng bệnh 2026 tăng dự kiến nhu cầu tăng thêm 20% và hao hụt nội kiểm ngoại kiểm | Nhu cầu chỉ định thực hiện của BS hạn chế nên ko hiệu quả về kinh tế ( xin ý kiến BLĐ) | Đề nghị lại khác cấu hình kỹ thuật; Giống nhau ĐVT, Số lượng | Thống nhất để | TRUE
1.22 | Hóa chất xét nghiệm định lượng Bilirubin Total | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Bilirubin toàn phần trong huyết thanh và huyết tương. Dải đo: 0.1 mg/dL - 30 mg/dl (300mg/l) Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Bilirubin toàn phần trong huyết thanh và huyết tương. Dải đo: 0.1 mg/dL - 30 mg/dl (300mg/l) Yêu cầu tối thiểu: Độ tái lặp: CV ≤ 3,53% Độ lặp lại (Intra-assay): CV ≤ 3,29% Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc CE | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Bilirubin toàn phần trong huyết thanh và huyết tương. Phương pháp: DPD method Thành phần: Thuốc thử A: aqueous solution containing 150 mmol/l hydrochloric acid and surfactant Thuốc thử B: aqueous solution 1.5 mmol/l dichlorophenyldiazonium salt in 150 mmol/l hydrochloric acid. Hóa chất sẵn sàng sử dụng. Dải đo: 0.031 mg/dL - 30 mg/dl (300mg/l) Bước sóng: 546 nm (520 - 550 nm) Độ tái lặp: CV ≤ 4% Độ lặp lại (Intra-assay): CV ≤ 3,5% Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE | Test | 46 | 9.2 | 732 | 787.2 | số lượng đề nghị dựa trên tổng số lượng sử dụng thực tế trên bệnh nhân 2025; Do lượng bệnh 2026 tăng dự kiến nhu cầu tăng thêm 20% và hao hụt nội kiểm ngoại kiểm | Nhu cầu chỉ định thực hiện của BS hạn chế nên ko hiệu quả về kinh tế ( xin ý kiến BLĐ) | Đề nghị lại khác cấu hình kỹ thuật; Giống nhau ĐVT, Số lượng | Thống nhất để | TRUE
1.23 | Hóa chất xét nghiệm định lượng Total Protein | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Protein toàn phần trong huyết thanh. Dải đo: 0 - 17 g/dl Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Protein toàn phần trong huyết thanh. Dải đo: 0 - 17 g/dl Yêu cầu tối thiểu: Độ tái lặp: CV ≤ 0,56% Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc CE | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Protein toàn phần trong huyết thanh và huyết tương Phương pháp: Colorimetric Method - Biuret Thành phần: Thuốc thử A: 13 mmol/l EDTA/Cu complex in 875 mmol/l sodium hydroxide, alkyl aryl polyether (AAP). Thuốc thử sẵn sàng sử dụng. Dải đo: 0,01 - 17 g/dl Bước sóng: 540 nm hoặc 520-560 nm Độ tái lặp: CV ≤ 1% Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE | Test | 52 | 10.4 | 732 | 794.4 | số lượng đề nghị dựa trên tổng số lượng sử dụng thực tế trên bệnh nhân 2025; Do lượng bệnh 2026 tăng dự kiến nhu cầu tăng thêm 20% và hao hụt nội kiểm ngoại kiểm | Nhu cầu chỉ định thực hiện của BS hạn chế nên ko hiệu quả về kinh tế ( xin ý kiến BLĐ) | Đề nghị lại khác cấu hình kỹ thuật; Giống nhau ĐVT, Số lượng | Thống nhất để | TRUE
1.24 | Hóa chất xét nghiệm định lượng Albumin | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Albumin trong huyết thanh. Dải đo: 0 - 7 g/dl Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Albumin trong huyết thanh. Dải đo: 0 - 7 g/dl Yêu cầu tối thiểu: Độ lặp lại: CV ≤ 2.48% Độ tái lặp: CV ≤ 3,99% Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc CE | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Albumin trong huyết thanh và huyết tương Phương pháp: Colorimetric method (BCG) Thành phần: 0.3 mmol/l BCG solution, 0.1 mol/l acetate buffer và 0.9 g/l polyoxyethylene lauryl ether. Hóa chất sẵn sàng sử dụng. Dải đo: 0,01 - 7 g/dl Bước sóng: 625 nm hoặc 620–650 nm Độ lặp lại: CV ≤ 2.5% Độ tái lặp: CV ≤ 4% Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE | Test | 52 | 10.4 | 732 | 794.4 | số lượng đề nghị dựa trên tổng số lượng sử dụng thực tế trên bệnh nhân 2025; Do lượng bệnh 2026 tăng dự kiến nhu cầu tăng thêm 20% và hao hụt nội kiểm ngoại kiểm | Nhu cầu chỉ định thực hiện của BS hạn chế nên ko hiệu quả về kinh tế ( xin ý kiến BLĐ) | Đề nghị lại khác cấu hình kỹ thuật; Giống nhau ĐVT, Số lượng | Thống nhất để | TRUE
1.25 | Hóa chất xét nghiệm định lượng Calcium | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng calcium trong huyết thanh, huyết tương và nước tiểu. Dải đo: 2,5 - 20 mg/dl Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng calcium trong huyết thanh, huyết tương và nước tiểu. Dải đo: 2,5 - 20 mg/dl Yêu cầu tối thiểu: Độ lặp lại: CV ≤ 1,93% (serum) Độ tái lặp: CV ≤ 1,74% (serum) Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc CE | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng calcium trong huyết thanh và huyết tương Phương pháp: Colorimetric Method Arsenazo III Thành phần: Thuốc thử A: 100 mg/l arsenazo III, 1.4 g/l 8-hydroxyquinoline sulphonate, 100 mM Tris buffer (pH 8.5). Chất chuẩn: 10 mg/dl calcium solution Thuốc thử sẵn sàng sử dụng. Dải đo: 2,5 - 20 mg/dl Bước sóng: 650 nm hoặc 620 - 650nm Độ lặp lại: CV ≤ 2% (serum), CV ≤ 3 % (Urine) Độ tái lặp: CV ≤ 2 % (serum), CV ≤ 3 % (Urine) Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE | Test | 23 | 4.6 | 732 | 759.6 | số lượng đề nghị dựa trên tổng số lượng sử dụng thực tế trên bệnh nhân 2025; Do lượng bệnh 2026 tăng dự kiến nhu cầu tăng thêm 20% và hao hụt nội kiểm ngoại kiểm | Nhu cầu chỉ định thực hiện của BS hạn chế nên ko hiệu quả về kinh tế ( xin ý kiến BLĐ) | Đề nghị lại khác cấu hình kỹ thuật; Giống nhau ĐVT, Số lượng | Thống nhất để | TRUE
1.26 | Cholinesterase CHE | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng cholinesterase trong huyết thanh, huyết tương. Dải đo: 70 - 14000 U/l Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng cholinesterase trong huyết thanh, huyết tương. Dải đo: 70 - 14000 U/l Yêu cầu tối thiểu: Độ lập lại: CV ≤ 2,5% Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc CE | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng cholinesterase trong huyết thanh và huyết tương. Phương pháp: Kinetic Method - Butyrylcholine Thành phần: Thuốc thử A: 73 mM pyrophosphate buffer, 2.4 mM potassium ferrocyanide (III), pH 7.7 Thuốc thử B: 10 mM Goods buffer solution, 92 mM butyrylthiocholine, pH 4.0. Hóa chất sẵn sàng sử dụng. Dải đo: 70 - 14000 U/l Bước sóng: 405 nm Độ chụm: CV ≤ 2,5% Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE | Test | 7 | 1.4 | 732 | 740.4 | số lượng đề nghị dựa trên tổng số lượng sử dụng thực tế trên bệnh nhân 2025; Do lượng bệnh 2026 tăng dự kiến nhu cầu tăng thêm 20% và hao hụt nội kiểm ngoại kiểm | Nhu cầu chỉ định thực hiện của BS hạn chế nên ko hiệu quả về kinh tế ( xin ý kiến BLĐ) | Đề nghị lại khác cấu hình kỹ thuật; Giống nhau ĐVT, Số lượng | Thống nhất bỏ ra | TRUE
1.27 | Hoá chất định lượng Ethanol (Cồn) | Hóa chất để xác định định lượng alcohol trong huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần hoặc nước tiểu người. Dải tuyến tính ≥ 300 mg/dL (65 mmol/L). Giới hạn phát hiện: khoảng ≤ 10 mg/dL. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 | Hóa chất để xác định định lượng alcohol trong huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần hoặc nước tiểu người. Dải tuyến tính ≥ 300 mg/dL (65 mmol/L). Giới hạn phát hiện: khoảng ≤ 10 mg/dL. Yêu cầu tối thiểu: C.V% độ lặp lại ≤ 2.1. C.V% độ tái lặp ≤ 3.97. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc CE | Hóa chất để xác định định lượng alcohol trong huyết thanh và huyết tương và máu toàn phần Thành phần: R1- Enzyme coenzyme (NAD+ ≥ 2.4 mmol/L, ADH ≥ 25000, TRIS đệm pH 8.65 ± 0.1 tại 25 độ C, Chất ổn định, Chất bảo quản); R2 - Chất chuẩn (Ethanol) xấp xỉ 100mg/dL (21.7 mmol/L). Dải tuyến tính lên đến 300 mg/dL (65 mmol/L). Giới hạn phát hiện: khoảng 10 mg/dL. Độ nhạy cho 100 mg/dL: Khoảng 0.430 Abs. tại 340 nm. C.V% độ lặp lại ≤ 2.5. C.V% độ tái lặp ≤ 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016 | Test | 163 | 32.6 | 732 | 927.6 | số lượng đề nghị dựa trên tổng số lượng sử dụng thực tế trên bệnh nhân 2025; Do lượng bệnh 2026 tăng dự kiến nhu cầu tăng thêm 20% và hao hụt nội kiểm ngoại kiểm |  | Đề nghị lại khác cấu hình kỹ thuật; Giống nhau ĐVT, Số lượng |  | TRUE
1.28 | Hóa chất kiểm chuẩn Ethanol, mức bình thường | Hoá chất để kiểm soát chất lượng xét nghiệm định lượng Ethanol mức bình thường Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 | Hoá chất để kiểm soát chất lượng xét nghiệm định lượng Ethanol mức bình thường Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 | Hoá chất để kiểm soát chất lượng xét nghiệm định lượng các chất phân tích cụ thể sau bằng cách giám sát độ chính xác và độ tin cậy: REF 99261, REF 99029, REF 99059, REF 99832, REF 99852. Thích hợp cho quy trình thủ công hoặc thiết bị tự động. Thành phần: R1- NORMAL CONTROL “AMMONIA, ETHANOL, CO2” (Dung dịch nước chứa amoniac, ethanol và natri bicacbonate; Chất bảo quản) Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016 | ml | Chưa sử dụng |  |  | 20 | Đề xuất mới để đảm bảo chất lượng xét nghiệm | Danh mục bổ sung | Đề nghị lại khác cấu hình kỹ thuật; Giống nhau ĐVT, Số lượng |  | TRUE
1.29 | Hóa chất kiểm chuẩn Ethanol, mức cao | Hoá chất để kiểm soát chất lượng xét nghiệm định lượng Ethanol mức cao Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 | Hoá chất để kiểm soát chất lượng xét nghiệm định lượng Ethanol mức cao Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 | Hoá chất để kiểm soát chất lượng xét nghiệm định lượng các chất phân tích cụ thể sau bằng cách giám sát độ chính xác và độ tin cậy: REF 99261, REF 99029, REF 99059, REF 99832, REF 99852. Thích hợp cho quy trình thủ công hoặc thiết bị tự động. Thành phần: R1- PATHOLOGICAL CONTROL AMMONIA, ETHANOL, CO2 (Dung dịch nước chứa amoniac, ethanol và natri bicacbonate; Chất bảo quản) Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016 | ml | Chưa sử dụng |  |  | 20 | Đề xuất mới để đảm bảo chất lượng xét nghiệm | Danh mục bổ sung | Đề nghị lại khác cấu hình kỹ thuật; Giống nhau ĐVT, Số lượng |  | TRUE
1.30 | Hóa chất xét nghiệm định lượng LDL - C (Low density lipoprotein Cholesterol) | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng cholesterol LDL trong huyết thanh hoặc huyết tương. Dải đo: 1-300 mg/dL Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng cholesterol LDL trong huyết thanh hoặc huyết tương. Dải đo: 1-300 mg/dL Yêu cầu tối thiểu: Độ lặp lại (intra-assay): CV ≤ 0,73% Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc CE | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng cholesterol LDL trong huyết thanh và huyết tương. Phương pháp: Homogeneous Colorimetric Method Thành phần: Thuốc thử A: solution containing 1000 U/l cholesterol esterase, 1200 U/l cholesterol oxidase, 1250 U/l peroxidase, 3000 U/l abscorbate oxidase, 1 g/l 4-aminoantipyrine and 7 g/l surfactant in 50 mM MES buffer Thuốc thử B: solution containing 0.4 g/l N,N-bis-(4-sulphobutyl)-m-disodium toluidine (DSBmT) and 10 g/l surfactant in 50 mM MES buffer. Chất hiệu chuẩn: huyết thanh người được đông khô, chứa các loại lipoprotein khác nhau, bao gồm cả LDL. Thuốc thử sẵn sàng sử dụng. Dải đo: 1-300 mg/dL Bước sóng: 660/546 nm Độ lặp lại (intra-assay): CV ≤ 1% Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE | Test | chưa sử dụng |  |  | 3000 | Đề xuất mới theo nhu cầu chuyên môn. Dự kiến 9 test/ngày | Mục xin ý bổ sung | Đề nghị lại khác cấu hình kỹ thuật; Giống nhau ĐVT, Số lượng |  | TRUE
1.31 | Dung dịch rửa máy xét nghiệm sinh hóa tự động: Nước rửa loại bazơ | Dung dịch vệ sinh có tính kiềm được sử dụng cho hệ thống phản ứng trong quá trình kiểm tra mẫu in vitro bằng máy phân tích sinh hóa tự động. Một số protein còn sót lại trong hệ thống phản ứng cần được làm sạch. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016 | Dung dịch vệ sinh có tính kiềm được sử dụng cho hệ thống phản ứng trong quá trình kiểm tra mẫu in vitro bằng máy phân tích sinh hóa tự động. Một số protein còn sót lại trong hệ thống phản ứng cần được làm sạch. Thành phần: Sodium hypochlorite pH≥11.0 Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc CE | Dung dịch vệ sinh có tính kiềm được sử dụng cho hệ thống phản ứng trong quá trình kiểm tra mẫu in vitro bằng máy phân tích sinh hóa tự động. Một số protein còn sót lại trong hệ thống phản ứng cần được làm sạch. Thành phần: Sodium hypochlorite pH≥11.0（25℃±1℃） Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016, CE | ml | 250 |  |  | 300 | nhu cầu thể tích dựa theo máy hiện đang sử dụng | Căn cứ báo cáo tiêu hao của máy hiện đang sử dụng để đề xuất, mỗi máy có mức tiêu hao khác nhau. Xin ý: số lượng sẽ điều chỉnh sau | Đề nghị lại khác cấu hình kỹ thuật; Giống nhau ĐVT, Số lượng |  | FALSE
1.32 | Dung dịch rửa máy xét nghiệm sinh hóa tự động: Nước rửa loại axit | Dung dịch vệ sinh có tính acid được sử dụng cho hệ thống phản ứng trong quá trình kiểm tra mẫu in vitro bằng máy phân tích sinh hóa tự động. Một số protein còn sót lại trong hệ thống phản ứng cần được làm sạch. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016 | Dung dịch vệ sinh có tính acid được sử dụng cho hệ thống phản ứng trong quá trình kiểm tra mẫu in vitro bằng máy phân tích sinh hóa tự động. Một số protein còn sót lại trong hệ thống phản ứng cần được làm sạch. Thành phần: Hydrochloric acid pH≤3.0 Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc CE | Dung dịch vệ sinh có tính acid được sử dụng cho hệ thống phản ứng trong quá trình kiểm tra mẫu in vitro bằng máy phân tích sinh hóa tự động. Một số protein còn sót lại trong hệ thống phản ứng cần được làm sạch. Thành phần: Hydrochloric acid pH≤3.0（25℃±1℃） Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016, CE | ml | 250 |  |  | 300 | nhu cầu thể tích dựa theo máy hiện đang sử dụng | Căn cứ báo cáo tiêu hao của máy hiện đang sử dụng để đề xuất, mỗi máy có mức tiêu hao khác nhau. Xin ý: số lượng sẽ điều chỉnh sau | Đề nghị lại khác cấu hình kỹ thuật; Giống nhau ĐVT, Số lượng |  | FALSE
1.33 | Wash Solution | Dung dịch kiềm dùng tẩy rửa hệ thống máy sinh hóa làm sạch đầu dò, thanh khuấy và cuvet. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 | Dung dịch kiềm dùng tẩy rửa hệ thống máy sinh hóa làm sạch đầu dò, thanh khuấy và cuvet. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc CE | Dung dịch kiềm dùng tẩy rửa hệ thống máy sinh hóa làm sạch đầu dò, thanh khuấy và cuvet. Thành phần: Potassium hydroxide, surfactant. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016, CE | ml | 23000 |  |  | 25000 | nhu cầu thể tích dựa theo máy hiện đang sử dụng | Căn cứ báo cáo tiêu hao của máy hiện đang sử dụng để đề xuất, mỗi máy có mức tiêu hao khác nhau. Xin ý: số lượng sẽ điều chỉnh sau | Đề nghị lại khác cấu hình kỹ thuật; Giống nhau ĐVT, Số lượng |  | TRUE
1.34 | Chất chuẩn 1 và 2 | Hóa chất kiểm chuẩn 2 mức để sử dụng trong xét nghiệm Acid Uric, Albumin, Bilirubin Direct, Bilirubin Total, Calcium, cholesterol, creatinine, phosphorus, glucose, HDL cholesterol, iron, lactate, LDL Colesterol, Lithium, magnesium, total proteins, triglycerides, urea, UIBC, Alanina aminotransferasa (GPT/ALT), Amilasa, Aspartato aminotransferasa (GOT/AST), Cholinesterase, Creatina kinasa, acid phosphatase, alkaline phosphatase, γ-glutamyl transferase, lactate deshydrogenase, lipase. Control Level 1: nồng độ bình thường Control Level 2: nồng độ bệnh lý Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Hóa chất kiểm chuẩn 2 mức để sử dụng trong xét nghiệm Acid Uric, Albumin, Bilirubin Direct, Bilirubin Total, Calcium, cholesterol, creatinine, phosphorus, glucose, HDL cholesterol, iron, lactate, LDL Colesterol, Lithium, magnesium, total proteins, triglycerides, urea, UIBC, Alanina aminotransferasa (GPT/ALT), Amilasa, Aspartato aminotransferasa (GOT/AST), Cholinesterase, Creatina kinasa, acid phosphatase, alkaline phosphatase, γ-glutamyl transferase, lactate deshydrogenase, lipase. Control Level 1: nồng độ bình thường Control Level 2: nồng độ bệnh lý Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc CE | Hóa chất kiểm chuẩn 2 mức được thiết kế để sử dụng trong xét nghiệm Acid Uric, Albumin, Bilirubin Direct, Bilirubin Total, Calcium, cholesterol, creatinine, phosphorus, glucose, HDL cholesterol, iron, lactate, LDL Colesterol, Lithium, magnesium, total proteins, triglycerides, urea, UIBC, Alanina aminotransferasa (GPT/ALT), Amilasa, Aspartato aminotransferasa (GOT/AST), Cholinesterase, Creatina kinasa, acid phosphatase, alkaline phosphatase, γ-glutamyl transferase, lactate deshydrogenase, lipase. Thành phần: Control Level 1: lọ 5 ml chứa huyết thanh đồng nhất và đông khô với nồng độ bình thường Control Level 2: lọ 5 ml chứa huyết thanh đồng nhất và đông khô với nồng độ bệnh lý Chất kiểm chuẩn ổn định trong tủ lạnh (2–10°C) cho đến ngày hết hạn ghi trên hộp. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE. | ml |  |  | 54 chuẩn 1 + 54 chuẩn 2 | 60 chuẩn 1 + 60 chuẩn 2 | Để đảm bảo chất lượng xét nghiệm |  | Đề nghị lại khác cấu hình kỹ thuật; Giống nhau ĐVT, Số lượng |  | TRUE
1.35 | Chất hiệu chuẩn | Hóa chất hiệu chuẩn dùng cho các xét nghiệm sinh hóa: Acid Uric, Albumin, Bilirubin Direct, Bilirubin Total, Calcium, cholesterol, creatinine, phosphorus, glucose, HDL cholesterol, iron, lactate, magnesium, total proteins, triglycerides, urea, LDL cholesterol,Lithium, UIBC, Alanina aminotransferasa (GPT/ALT), Amilasa, Aspartato aminotransferasa (GOT/AST), Cholinesterase, Creatina Kinasa, Creatina Kinasa-MB, acid phosphatase, alkaline phosphatase, γ-glutamyl transferase, lactate deshydrogenase, lipase. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Hóa chất hiệu chuẩn dùng cho các xét nghiệm sinh hóa: Acid Uric, Albumin, Bilirubin Direct, Bilirubin Total, Calcium, cholesterol, creatinine, phosphorus, glucose, HDL cholesterol, iron, lactate, magnesium, total proteins, triglycerides, urea, LDL cholesterol,Lithium, UIBC, Alanina aminotransferasa (GPT/ALT), Amilasa, Aspartato aminotransferasa (GOT/AST), Cholinesterase, Creatina Kinasa, Creatina Kinasa-MB, acid phosphatase, alkaline phosphatase, γ-glutamyl transferase, lactate deshydrogenase, lipase. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc CE | Hóa chất hiệu chuẩn dùng cho các xét nghiệm sinh hóa: Acid Uric, Albumin, Bilirubin Direct, Bilirubin Total, Calcium, cholesterol, creatinine, phosphorus, glucose, HDL cholesterol, iron, lactate, magnesium, total proteins, triglycerides, urea, LDL cholesterol,Lithium, UIBC, Alanina aminotransferasa (GPT/ALT), Amilasa, Aspartato aminotransferasa (GOT/AST), Cholinesterase, Creatina Kinasa, Creatina Kinasa-MB, acid phosphatase, alkaline phosphatase, γ-glutamyl transferase, lactate deshydrogenase, lipase. Thành phần: Huyết thanh đông khô, chứa các chất chuyển hóa ở nồng độ phù hợp để đảm bảo hiệu chuẩn chính xác Reagent A: 25 mmol/l sodium carbonate solution, pH 10 Thuốc thử cung cấp ổn định trong tủ lạnh (2–10°C) cho đến ngày hết hạn ghi trên hộp. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE. | ml |  |  | 36 | 36 | Để đảm bảo chất lượng xét nghiệm |  | Đề nghị lại khác cấu hình kỹ thuật; Giống nhau ĐVT, Số lượng |  | TRUE
1.36 | Sample cup | Dung tích: Mẫu Cup 2.5-3ml. Chất liệu: polystyrene (PS) | Dung tích: Mẫu Cup 2.5-3ml. Chất liệu: polystyrene (PS) | Dung tích: Mẫu Cup 2.5-3ml. Chất liệu: polystyrene (PS) | cái |  |  |  | 1000 |  | Danh mục bổ sung | Đề nghị lại khác cấu hình kỹ thuật; Giống nhau ĐVT, Số lượng |  | TRUE
2 | Phần 2. HÓA CHẤT HUYẾT HỌC
2.1 | Thuốc thử Tổng phân tích tế bào máo ngoại vi bằng máy đếm Leser | Tổng phân tích tế bào máo ngoại vi bằng máy đếm Leser | - Máy phân tích huyết học tự động - Thông số: ≥ 29 thông số - Thành phần hóa chất: - Hóa chất pha loãng dành cho máy phân tích huyết học, dùng để pha loãng mẫu và chuẩn bị huyền phù tế bào trước khi phân tích mẫu. - Hóa chất ly giải dành cho máy phân tích huyết học, được sử dụng để phá hủy hồng cầu, giải phóng hemoglobin và duy trì hình dạng của các tế bào cần phân tích trước khi tiến hành xét nghiệm huyết học, qua đó hỗ trợ việc phân biệt tế bào hoặc định lượng hemoglobin. - Hóa chất ly giải dành cho máy phân tích huyết học, được sử dụng để phá hủy hồng cầu, ly giải hemoglobin và duy trì hình dạng của các tế bào cần xét nghiệm trước khi phân tích tế bào máu, qua đó hỗ trợ phân biệt tế bào hoặc định lượng hemoglobin. - Hóa chất nhuộm dành cho máy phân tích huyết học, được sử dụng để nhuộm tế bào máu nhằm quan sát hình thái và cấu trúc của tế bào, từ đó giúp máy phân tích huyết học thực hiện phân loại tế bào máu. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc CE. | - Máy phân tích huyết học tự động - Thông số đo lường: 29 thông số nghiên cứu + 35 thông số báo cáo - Thành phần hóa chất: - Hóa chất pha loãng dành cho máy phân tích huyết học, dùng để pha loãng mẫu và chuẩn bị huyền phù tế bào trước khi phân tích mẫu.(Thành phần: Sodium chloride, sodium sulfate, buffer, chất kháng khuẩn và chất bảo quản.) - Hóa chất ly giải dành cho máy phân tích huyết học, được sử dụng để phá hủy hồng cầu, giải phóng hemoglobin và duy trì hình dạng của các tế bào cần phân tích trước khi tiến hành xét nghiệm huyết học, qua đó hỗ trợ việc phân biệt tế bào hoặc định lượng hemoglobin.(Thành phần: surfactant, buffer và antibacterial agent) - Hóa chất ly giải dành cho máy phân tích huyết học, được sử dụng để phá hủy hồng cầu, ly giải hemoglobin và duy trì hình dạng của các tế bào cần xét nghiệm trước khi phân tích tế bào máu, qua đó hỗ trợ phân biệt tế bào hoặc định lượng hemoglobin.(Thành phần: surfactant, buffer và antibacterial agent) - Hóa chất nhuộm dành cho máy phân tích huyết học, được sử dụng để nhuộm tế bào máu nhằm quan sát hình thái và cấu trúc của tế bào, từ đó giúp máy phân tích huyết học thực hiện phân loại tế bào máu.(Thành phần: nucleic acid fluorescent dye, isopropanol và ethylene glycol) - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc CE. | Test | 13579 | 2715.8 | 1092 | 17386.8 | số lượng đề nghị dựa trên tổng số lượng sử dụng thực tế trên bệnh nhân 2025 cộng tăng thêm 20% và hao hụt nội kiểm ngoại kiểm | 1 test: tổng số các loại hóa chất trên máy cho 1 lần chạy mẫu | Đề nghị lại khác cấu hình kỹ thuật; Giống nhau ĐVT, Số lượng |  | TRUE
2.2 |  | - Chất tẩy rửa nhằm mục đích loại bỏ vết máu để làm sạch đường dẩn dòng chảy của máy phân tích huyết học Đạt tiêu chuẩn ISO |  |  | ml | [6 empty] | Đề nghị ngày 03/4, 08/04 có; Đề nghị 13/4 không đề nghị nữa |  | FALSE
2.3 | Dung dịch rửa cho máy phân tích huyết học tự động | - Chất tẩy rửa mạnh gốc axit hypoclorơ nhằm loại bỏ vết máu để làm sạch đường dần dòng chảy cho máy phân tích huyết học Đạt tiêu chuẩn ISO | - Chất tẩy rửa mạnh gốc axit hypoclorơ nhằm loại bỏ vết máu để làm sạch đường dần dòng chảy cho máy phân tích huyết học Đạt tiêu chuẩn ISO | - Chất tẩy rửa mạnh gốc Surface active agent (Tween 20), Sodium hypochlorite (NaClO), Sodium hydroxide (NaOH） nhằm loại bỏ vết máu để làm sạch đường dần dòng chảy cho máy phân tích huyết học Đạt tiêu chuẩn ISO | ml |  |  |  | 2500 | Nhu cầu bảo dưỡng máy | Danh mục bổ sung | Đề nghị lại khác cấu hình kỹ thuật; Giống nhau ĐVT, Số lượng |  | TRUE
2.4 | Hóa chất kiểm chuẩn được sử dụng trong kiểm soát chất lượng của các máy phân tích huyết học tự động | - Vật liệu kiểm soát sử dụng cho máy huyết học | - Vật liệu kiểm soát sử dụng cho máy huyết học | Hóa chất kiểm chuẩn được sử dụng trong kiểm soát chất lượng của các máy phân tích huyết học tự động, nhằm theo dõi và đánh giá độ lặp lại kết quả xét nghiệm của máy phân tích gồm các thông số: WBC, Neu#, Lym#, Mon#, Eos#, Bas#, IG#, Neu%, Lym%, Mon%, Eos%, Bas%, IG%, NRBC#, NRBC%, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, PLT, MPV, MPV, PCT, IPF, P-LCR, P-LCC, WBC-D, RBC-O, PLT-O. - Thành phần: simulated leukocytes, simulated erythrocytes, simulated platelets, chất ổn định và chất bảo quản. | Bộ | 04 |  | 04 | 06 | Để đảm bảo chất lượng xét nghiệm |  | Đề nghị lại khác cấu hình kỹ thuật; Giống nhau ĐVT, Số lượng |  | TRUE
2.5 | Hóa chất hiệu chuẩn được sử dụng để hiệu chuẩn các thông số bao gồm WBC, RBC, HGB, MCV, HCT và PLT của các hệ thống phân tích huyết học. | - Hóa chất hiệu chuẩn được sử dụng để hiệu chuẩn các thông số bao gồm WBC, RBC, HGB, MCV, HCT và PLT của các hệ thống phân tích huyết học. | - Hóa chất hiệu chuẩn được sử dụng để hiệu chuẩn các thông số bao gồm WBC, RBC, HGB, MCV, HCT và PLT của các hệ thống phân tích huyết học. | - Hóa chất hiệu chuẩn được sử dụng để hiệu chuẩn các thông số bao gồm WBC, RBC, HGB, MCV, HCT và PLT của các hệ thống phân tích huyết học. - Thành phần: simulated leukocytes, erythrocytes, simulated platelets có nguồn gốc động vật, chất ổn định và chất bảo quản. | Bộ | Chưa sử dụng |  |  | 01 | Để đảm bảo chất lượng xét nghiệm | Danh mục bổ sung | Đề nghị 03/4, 08/4 là ml (06 ml); đề nghị ngày 13/4 là bộ (01 bộ) |  | FALSE
NGƯỜI LẬP BẢNG | [5 empty] | THÔNG QUA TRƯỞNG KHOA